Státní ústav radiační ochrany

veřejná výzkumná instituce

Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

ústředna: 241 410 211-213

sekretariát ředitele: 241 410 214, 226 518 107

fax: 241 410 215

Dotazník k nezávislé prověrce Leksellova gama nože

Název pracoviště:

Adresa:

Typ ozařovače, výrobní číslo:

Radiologický fyzik zodpovědný za vyplnění dotazníku (jméno a podpis):

Datum vyplnění dotazníku:

Odeslání dotazníku a dat:

Dotazník spolu s daty z plánovacího systému a výtiskem ozařovacího plánu je třeba odeslat na adresu vladimir.dufek@suro.cz resp. nahrát na úložiště minimálně 3 pracovní dny před dnem provedení nezávislé prověrky.

- Dotazník k nezávislé prověrce ozařovače

Dávkový příkon

Dávkový příkon [Gy/min] ve středu SolidWater fantomu ke dni prověrky zadaný v plánovacím systému:

Faktory velikosti pole

Uživatel uvede faktory velikosti polí (OF) zadané v plánovacím systému:

| Kolimátor | 16 mm | 8 mm | 4 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| OF zadaný v TPS |  |  |  |
| OF změřený pracovištěm* |  |  |  |

*Uveďte způsob stanovení OF:

- Dotazník k nezávislé prověrce radioterapie hlavy

Dotazník prosím vyplňte dle výstupů z plánovacího systému. S fantomem pracujte dle přiloženého Postupu pro pracoviště.

1. Plánovací systém Plánovací systém: Verze: Algoritmus pro výpočet dávky: Verze: Výpočetní mřížka: Algoritmus pro korekci na nehomogenity: Verze: Poznámka: Pro algoritmus Monte Carlo uveďte také další parametry výpočtu dávky / počtu MU (např. přesnost výpočtu, …). 2. CT snímky fantomu Typ CT skeneru: Tloušťka řezů (mm): Vzdálenost řezů (mm): Orientace fantomu: Pacient leží na břiše Pacient leží na zádech 3. Terapeutický plán v oblasti hlavy Celková předepsaná dávka, např. 3,0 Gy @51 % 100 % [Gy]: Max [Gy]: Ozařovací čas (Beam-on time): Toleranční dávky pro jednotlivé struktury (např. maximální dávka, V70%, ...): Obrys těla (Body): Skelet: PTV: Parotida levá: Parotida pravá: Chiasma opticum: Mozkový kmen: Mícha: Obrys těla-PTV (objem obrysu těla s vyloučením PTV): Jiné: Normalizace provedena na referenční bod v PTV v izocentru na referenční bod v PTV jinde než v izocentru na střední dávku v PTV na medián dávky v PTV jiným způsobem (popište jakým): Na jakou izodózu je předepsána dávka: Poznámka: Dávky uvádějte v Gy, pokud možno na tři desetinná místa. Průměrná dávka na frakci v objemu XPTV: Průměrná dávka na frakci v objemu XOAR: Maximální dávka na frakci v objemu XPTV: Maximální dávka na frakci v objemu XOAR: Minimální dávka na frakci v objemu XPTV: Minimální dávka na frakci v objemu XOAR: Poznámky: