Státní ústav radiační ochrany

veřejná výzkumná instituce

Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

ústředna: 241 410 211-213

sekretariát ředitele: 241 410 214, 226 518 107

fax: 241 410 215

Dotazník k nezávislé prověrce radioterapie prostaty

Dotazník prosím vyplňte dle výstupů z plánovacího systému. S fantomy pracujte dle přiloženého Postupu pro pracoviště.

1. Obecné informace

Název pracoviště:

Adresa:

Typ lineárního urychlovače, výrobní číslo:

Fotonová energie použitá pro účely této prověrky:

TPR20,10 pro použitou fotonovou energii

(pro FFF svazky se uvede index kvality TPR20,10(10) stanovený dle vztahu (28) v TRS 483):

Typ MLC:			Počet lamel MLC:

MLC pro účely této prověrky pracuje v režimu:

IMRT - Step and Shoot (segmentovaný)

IMRT - Sliding Window (dynamický)

Hodnota transmise MLC v TPS [%]:

Hodnota dozimetrické separace lamel v TPS [mm]:

IMAT – RapidArc/VMAT

Hodnota transmise MLC v TPS [%]:

Hodnota dozimetrické separace lamel v TPS [mm]:

3D CRT

Jiné

Plánovací systém:				Verze:

Algoritmus pro výpočet dávky: 		Verze:	 	Výpočetní mřížka:

Algoritmus pro korekci

na nehomogenity:	Verze:

Poznámka: Pro algoritmus Monte Carlo uveďte také další parametry výpočtu dávky / počtu MU (např. přesnost výpočtu, …).

Zohledňuje plánovací systém při výpočtu dávky zeslabení stolem?

ano, zohledňuje

ne, nezohledňuje

Pokud plánovací systém zohledňuje zeslabení stolem, tak jakým způsobem?

Jaká je hodnota zeslabení stolem?

2. CT snímky fantomu

Typ CT skeneru:

Tloušťka řezů (mm):

Vzdálenost řezů (mm):

Orientace fantomu malé pánve:	 Pacient leží na břiše

Pacient leží na zádech

3. Konturování struktur, CT čísla, RED

Objem v cm3 vypočtený plánovacím systémem pro jednotlivé struktury ve fantomu malé pánve:

Močový měchýř:                            		PTV:

Rektum: 					Obrys těla (Body):

Hlavice femuru: 				Skelet:

Pro CIRS fantom (vnější prstenec):

CT čísla odečtená z CT konzole:      CT čísla odečtená z TPS:

Lung (inhale):	Lung (inhale):

Lung (exhale):	Lung (exhale):

Breast (50/50):	Breast (50/50):

Muscle:	Muscle:

Bone 200 mg/cc:	Bone 200 mg/cc:

Bone 800 mg/cc:	Bone 800 mg/cc:

Pro CIRS fantom:

Relativní elektronové hustoty (RED) pro vnější prstenec:

Lung (exhale):

Adipose:

Muscle:

Bone 800 mg/cc:

Lung (inhale):

Breast (50/50):

Liver:

Bone 200 mg/cc:

Relativní elektronové hustoty (RED) pro vnitřní prstenec:

Lung (inhale):

Bone 200 mg/cc:

Breast (50/50):

Liver:

Lung (exhale):

Adipose:

Bone 800 mg/cc:

Muscle:

4. Kalibrační plány

Poznámka: Výpočet počtu MU proveďte pro takové parametry výpočetního algoritmu, které se budou používat v klinické praxi.

- Počet MU na 2 Gy ve vodním fantomu (ve veličině dávka ve vodě) na centrální ose svazku v hloubce 11 cm, SSD 89 cm, 10 x 10 cm2, pro energii pro prostatu (plán pro ověření kalibrace svazku):

- Počet MU na 2 Gy ve fantomu pánve (ve veličině dávka ve vodě) na centrální ose svazku v hloubce 11 cm, SSD 89 cm, 10 x 10 cm2, pro energii pro prostatu, posun fantomu o 1 cm (kalibrační plán pro komory Semiflex):

5. Terapeutický plán prostaty

Výpočet dávky / počtu MU proveďte pro takové parametry výpočetního algoritmu, které se budou používat v klinické praxi.

Počet polí/kyvů:

SSD pro pole při úhlu gantry 0˚:

Celková předepsaná dávka:

Počet frakcí:

Celkový počet MU:

Toleranční dávky pro jednotlivé struktury (např. maximální dávka, V70%, ...):

Obrys těla (Body):

Hlavice femuru:

Skelet:

PTV:

Močový měchýř:

Rektum:

Obrys těla-PTV (objem obrysu těla s vyloučením PTV):

Jiné:

Dle počtu polí prosím vyplňte následující tabulku:

| Pole č. | Úhel gantry: | Váha svazku: | Počet MU: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Normalizace provedena  	 na referenční bod v PTV v izocentru

na referenční bod v PTV jinde než v izocentru

na střední dávku v PTV

na medián dávky v PTV

jiným způsobem (popište jakým):

Na jakou izodózu je předepsána dávka:

Poznámka: Pro plánovací systém s algoritmem pro výpočet dávky Monte Carlo vyplňte níže dávky na frakci ve veličině dávka ve vodě (nikoliv ve veličině dávka v médiu) a dávky v bodech v cílovém objemu zprůměrujte přes objem koule o poloměru 1 mm.

Dávky uvádějte v Gy na tři desetinná místa.

Dávka na frakci v bodě XPTV+1cm:

Dávka na frakci v bodě Xrec,wall:

Dávka na frakci v bodě Xrec:

| Pole č. | Dílčí dávka v bodě XPTV+1cm (na 1 frakci) | Dílčí dávka v bodě Xrec,wall (na 1 frakci) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

6. Zhodnocení terapeutického plánu prostaty

Na základě DVH prosím vyplňte následující tabulku (pro celkovou předepsanou dávku):

| Orgán | Minimální dávka | Maximální dávka | Průměrná dávka | D98% (near min dose) | D2% (near max dose) | Medián dávky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Gy) | (Gy) | (Gy) | (Gy) | (Gy) | (Gy) |
| Obrys těla |  |  |  |  |  |  |
| Hlavice femuru |  |  |  |  |  |  |
| Skelet |  |  |  |  |  |  |
| PTV |  |  |  |  |  |  |
| Močový měchýř |  |  |  |  |  |  |
| Rektum |  |  |  |  |  |  |
| Obrys těla-PTV |  |  |  |  |  |  |
| Jiné: |  |  |  |  |  |  |
| V95% (%) pro PTV: V107% (%) pro PTV: |  |  |  |  |  |  |
| 7. Předléčebná verifikace terapeutického plánu prostaty Uveďte tolerance a výsledek předléčebné verifikace terapeutického plánu prostaty: např. tolerance pro odchylku dávky v bodě, odchylka dávky v bodě, akceptační kritéria gama analýzy (např. 3%/3mm), tolerance pro gama skóre, gama skóre pro celý plán/dané pole, použitý detektor a software, …Můžete také přiložit výtisk vyhodnocení předléčebné verifikace. |  |  |  |  |  |  |

Data, jež se mají ještě před provedením prověrky elektronicky poslat na email vladimir.dufek@suro.cz:

- DVH pro jednotlivé struktury pro terapeutický plán prostaty, nejlépe jako soubor ASCII

- Dávková distribuce v dané transverzální rovině pro terapeutický plán prostaty, nejlépe jako soubor DICOM

Dotazník spolu s daty je třeba odeslat minimálně 3 pracovní dny před dnem provedení nezávislé prověrky.

Poznámky:

Radiologický fyzik zodpovědný za vyplnění dotazníku (jméno a podpis):

Datum vyplnění dotazníku: