- STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v.v.i.

- 140 00 PRAHA 4, Bartoškova 28

ústředna 241410211

sekr. ředitele: 226518107

Dotazník k nezávislé prověrce rentgenových ozařovačů

Pracoviště:

Adresa:

Telefon/fax:

Přednosta (ředitel) pracoviště:					Podpis:

Dotazník vyplnil:							Podpis:

Všechny údaje se vztahují k datu:

Vyřizuje Ing. Koniarová Telefon 770 158 691

Rentgenový ozařovač

Typ přístroje, v. č.:

Výrobce:

Rok výroby:

Ionizační komora: 					Vodní fantom:

Elektrometr: 						Protokol pro stanovení dávky:

Plánovací jednotka:    Výrobce:

Typ: 				SSD: …….. cm

Polotloušťka

Uživatel uvede hodnoty první a případně druhé polotloušťky pro všechny používané kombinace napětí a filtrace, dle přejímací zkoušky nebo dle počáteční zkoušky dlouhodobé stability.

| Napětí, proud, filtrace | 1. HVL Cu resp. Al * | 2. HVL Cu resp. Al * |
| --- | --- | --- |

* nehodící se škrtněte

Dávka v referenčním bodě

Uživatel uvede ozařovací čas nebo počet monitorovacích jednotek pro 0,5 Gy, vypočítaný užívaným plánovacím systémem* nebo z tabulek* (nehodící se škrtněte, příp. upřesněte), ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu, pro všechny používané kombinace napětí a filtrace,

- pro konvenční rentgeny (napětí nad 100 kV): v referenční hloubce 2 cm pro referenční tubus (10x10 cm2 nebo průměr 10 cm nebo nejbližší možný rozměr pole) a pro nejmenší a největší používaný tubus. Např. 6x8, 8x10, 10x15 cm2.

- pro nízkoenergetické rentgeny (napětí do 100 kV) v hloubce maxima pro referenční tubus (3x3 cm2 nebo průměr 3 cm nebo nejbližší možný rozměr pole) a pro nejmenší a největší používaný tubus.

| Napětí, proud, filtrace, OK | #### Tubus cm2 | Čas resp. MU* pro 0,5 Gy |
| --- | --- | --- |

###### Dávkový příkon v maximu

Uživatel uvede dávkový příkon v maximu pro všechny používané kombinace napětí a filtrace pro referenční tubus, dle přejímací zkoušky nebo dle počáteční zkoušky dlouhodobé stability.

| Napětí, proud, filtrace, OK | Dávkový příkon v maximu Gy/min |
| --- | --- |

Hloubková dávka

Uživatel uvede PHD v uvedených hloubkách (minimálně v hloubkách 1, 20 a 50 mm) pro referenční tubus pro všechny používané kombinace napětí a filtrace, dle přejímací zkoušky nebo dle počáteční zkoušky dlouhodobé stability. Vyplňuje se pouze pro konvenční rentgeny.

| Napětí, proud, filtrace, OK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| hloubka (mm) | PHD | PHD | PHD |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |